## Sheet1
海南省检验检测研究院药品检验所2026年仪器设备采购预备清单
序号 | 采购项目名称 | 标的名称 | 数量 | 设备最低技术参数要求 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 单价金额 （万元） | 备注
1 | 实验室设备购置 | 电子天平-2 | 13 | 最小显示：0.1mg | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 2.95 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
2 | 实验室设备购置 | 傅里叶变换红外分光光度计 | 2 | 光谱范围: 8000-350 cm-1。 光谱分辨率: 优于0.5cm-1 ASTM线性度指标：对0.0%T的偏离不超过0.15%T 灵敏度:峰-峰值性噪比优于40,000：1 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 32.856 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
3 | 实验室设备购置 | 浊度仪 | 2 | 浊度：0.001 NTU /EBC在最低量程范围内 吸光度：0.001Abs 透光率：0.1%T | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 2.23 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
4 | 实验室设备购置 | 紫外可见分光光度计-1 | 9 | 波长范围：190nm－1100nm 吸光度线性范围：-3.0～5.0A 波长准确度：±0.5nm 光度精确度：±0.002A | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 14.69 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
5 | 实验室设备购置 | 气相色谱仪（2个检测器带） | 8 | 控温范围：室温以上至400°C或450°C 最大升温速率：≥ 100°C/min（快速分析关键）。程序升温重现性：优于0.1% 保留时间重现性：连续运行RSD < 0.1% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 59.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
6 | 实验室设备购置 | 低温冰箱 | 32 | 容积：≥240L 储存温度：冷藏室温度2～8℃ 冷冻室温度：-10～-26℃ 温度均匀性:冷藏室≤2℃，冷冻室≤2℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 1.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
7 | 实验室设备购置 | 高效液相色谱仪（1个检测器） | 12 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 47.9 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
8 | 实验室设备购置 | 高效液相色谱仪（2个检测器） | 21 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 59.98 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
9 | 实验室设备购置 | 微粒分析仪 | 2 | 1.粒径通道(≥16个通道); 2.检测范围(1-500 μm); 3.采样体积精度(±1%); 4.传感器寿命(≥10,000 h); 5.检测浓度(0-10,000个/ml) | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 14.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
10 | 实验室设备购置 | 离心机-1 | 5 | 最大 RCF：21,300×g 最大 RCF：带固定角转21300×g 速度：100-15,060 rpm 最大容量：24×1.5/2.0 mL | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 20.3 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
11 | 实验室设备购置 | 酸度计 | 5 | PH测量范围： -2.000－20.000 mV：-2000~+2000mV 温度：-30.0~130.0℃ 精度：pH±0.002pH | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 2.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
12 | 实验室设备购置 | 费休氏水分测定仪 | 2 | 测定范围：0.001%-100% 水分浓度分辨率：≤0.001ppm 重复性：RSD ≤ 0.5% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 15.19 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
13 | 实验室设备购置 | 除湿机 | 21 | 水箱容量：≥7升 额定功率：≥650w 名义除湿量≥1kg 日除湿量≥40L | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 0.436 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
14 | 实验室设备购置 | 电位滴定仪 | 4 | 具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正，MEAS Conc离子浓度测量等模式 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 32.9 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
15 | 实验室设备购置 | 精密恒温水浴 | 8 | 温度范围：覆盖 +5℃至+90℃ 温度波动：≤±0.05℃ 温度均匀性：≤±0.1℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 0.228 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
16 | 实验室设备购置 | 离心机-2 | 8 | 最大转速≥10000r/min | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 4.3 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
17 | 实验室设备购置 | 熔点仪 | 3 | 加热速率：0.1~20℃/min 毛细管：熔点测定最多为6根 尺寸外径小于1.8mm | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 15.9 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
18 | 实验室设备购置 | 崩解仪 | 4 | 测控温精度：±0.5℃ 吊篮升降频率：30～32次/分钟 吊篮升降振幅：55mm±1mm 筛网至杯底最小间距：25mm±2mm | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 0.6995 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
19 | 实验室设备购置 | 溶出度仪 | 12 | 温度范围：室温+5-55℃； 温度精度：±0.1℃；转速最高： 10-250 rpm； 精 度： 25-250RPM 时为±1% ; 10-25 RPM 为±2%；转轴晃动度： ≤±1.0mm | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 5.499 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
20 | 实验室设备购置 | 离子色谱仪 | 3 | 管路均为PEAK材质，耐pH 0-14 流速范围：优于0.010～10.00mL/min 泵梯度精度和准确度：≤0.5%， 系统耐压≥40Mpa | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 129.98 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
21 | 实验室设备购置 | 液相色谱/质谱联用仪-2 | 1 | 高分辨质谱部分： 1.分辨率：分辨率 ≥ 60,000 FWHM 2.质量准确度≤2ppm 3.全扫描灵敏度（ESI正离子模式）： 1 pg 利血平（或相当标准品）柱上进样，信噪比 S/N ≥ 1000:1（全扫描，分辨率≥20,000）。 扫描速度： 在全分辨率（≥40,000 FWHM）下 质量轴稳定性：质量轴漂移 < 1 ppm/24小时。 4液相部分配超高效液相色谱 超高效液相色谱部分： 1.系统耐用≥15000psi 2.流量精度≤0.05%RSD 3.交叉污染≤0.001% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 407.9 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
22 | 实验室设备购置 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 | 流量范围： 0.001-10 mL/min 流量精度： ≤ ±0.1% RSD 最高工作压力： ≥ 40 MPa（400 bar） 进样精度： RSD < 0.5% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 38.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
23 | 实验室设备购置 | 电子天平-1 | 15 | 最小显示：0.01mg | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。国产产品应该一个月内供货，进口产品应在三个月内供货。 | 5.67 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
24 | 实验室设备购置 | 测汞仪 | 1 | 体样品最大进样体积1500 μL 固体样品最大样品重量1500 mg 自动进样器为内置转盘式，大于等于40个样品位置 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 29 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
25 | 实验室设备购置 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 主机配备多通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行切换。 2个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min ≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 44.97 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
26 | 实验室设备购置 | 风量罩 | 1 | 风量范围：80～3400m3/hr 精度：读数的±3%， 风量分辨率：0.1m3／h 温度测量：－10～80℃，精度±0.5℃，分辨率：0.1℃ 风速范围: 0.2～7.6m/s,精度±3%，分辨率：0.01m/s | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 1.85 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
27 | 实验室设备购置 | 低温离心机-2 | 2 | 1.最高转速(20,000-30,000 RPM); 2.温控范围(-20至+40 ℃); 3.最大离心力(≥50,000 xg); 4.转头容量(适配1.5ml至500ml); 5.具备阶梯离心程序设定 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 15 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
28 | 实验室设备购置 | 高压灭菌器 | 1 | 灭菌器缸体和密封门采用06Cr19Ni10(SUS304)不锈钢板。灭菌室内室尺寸（单位：mm）：长×宽×高≥2000×1000×1200。正压：≥0.25MPa。灭菌行程时间：≤90分钟。密封门为电动升降、气动密封、嵌齿锁紧结构。灭菌器密封门具有安全联锁功能；减压阀等主要控制部件需采用耐用的型号。 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 7 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
29 | 实验室设备购置 | 微生物分析系统 | 1 | 检测微孔板数量：≥4个；微孔板：孔数≥48且最小体积≥3000微升； 激光器：激光频率≥5000Hz，在1~5000Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥100亿次激发 检测范围：1-500kd 分辨率：≥7000FWHM（血管紧张素，Angiotensin） 质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<200ppm（外部校正误差） 质量重复性：变异系数<0.015% 真空泵：前级隔膜泵抽速≥4.5m³/h，前级真空度≥10-2mbar，320L/s涡轮分子泵 检测器：打拿级电子倍增器最大暗电流＜1pA | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 68.3 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
30 | 实验室设备购置 | 全自动细菌鉴定仪 | 1 | 可鉴定超过500种细菌 可免费增配补充菌库 配置可见光和荧光两套光源，荧光检测灵敏度为传统比色法的1000倍以上 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 67.1 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
31 | 实验室设备购置 | 荧光定量PCR仪-1 | 1 | 线性范围：1-1010 个拷贝 荧光染料校正：无需ROX 等被动染料校正 温控模块：半导体温控模块 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 30 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
32 | 实验室设备购置 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 温控精度：±0.1℃ 温控波动度：≤±0.2℃ 温控均匀性：≤±0.4℃（37℃） CO2控制范围：0-20%，CO2控制精度：±0.1% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 5.65 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
33 | 实验室设备购置 | 超净工作台 | 4 | 在线洁净度控制等级：作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升（ISO 5级） 菌落数：菌落数≤0.5皿时（90mm）培养平皿 风速调节范围（m/s）：0.3m/s~~0.6m/s(七级可调) 照度：≥300Lx | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 1.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
34 | 实验室设备购置 | 集菌仪 | 2 | 功率：100w 转速：0-220rpm 悬架总高度：37cm 外形尺寸：50X30X10 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 2 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
35 | 实验室设备购置 | 全自动集菌仪 | 1 | 1.转速(0-240 RPM可调); 2.悬挂支架高度(600 mm); 3.进样量精度(±5%); 4.密封性(符合IP64标准); 5.外壳材质(镜面不锈钢) | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 2 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
36 | 实验室设备购置 | 多导生理仪 | 1 | 漏电流小于8puA 主机内部缓存>6M4 最小采样精度0.003% 精度≤0.00078% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 48.95 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
37 | 实验室设备购置 | 电子台秤 | 7 | 最大量程5.2kg，精确到0.1g | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 1.67 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
38 | 实验室设备购置 | 荧光显微镜 | 2 | 光学系统：无限远光学系统 正倒置一体设计：一体化设计，可以自由转换正，倒置观察模式,系统可以实现正置明场,正置荧光,正置相差,倒置明场,倒置荧光,倒置相差功能 调焦：手动Z轴调焦机构 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 50.3 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
39 | 实验室设备购置 | 石蜡包埋机 | 1 | 蜡缸容量：7.8升(可满足800个组织包埋用量) 最大装载数量：≥900个(标准包埋盒) | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 14.72 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
40 | 实验室设备购置 | 脱水机 | 1 | 通量：200个包埋盒； 蜡缸温度：50-70℃； 脱水缸温度：室温或35-60℃（脱水试剂），酒精62℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 40 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
41 | 实验室设备购置 | 切片机 | 2 | 切片厚度：0.5-100μm； 样本回缩：0-100μm，5μm增幅 前进后退速度0—1800μm/s 速度范围50μm/r——500μm/r | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 20 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
42 | 实验室设备购置 | 干燥箱 | 7 | 内部容量：≥40升 温度工作范围：≥200℃ 温度均一性：100℃时≥1.0±℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 0.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
43 | 实验室设备购置 | 超声波清洗机 | 4 | 超声功率：≥600W 加热功率：≥500W 温度范围：室温-80度 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 1 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
44 | 实验室设备购置 | 电子天平-5 | 4 | 最小显示：0.1g/1g | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 2.125 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
45 | 实验室设备购置 | 细胞计数仪 | 1 | 细胞直径测量范围:2-200um 细胞浓度测量范围:1104-3x107个/mL，CV<5% 最小上样体积:10uL | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 14.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
46 | 实验室设备购置 | 倒置显微镜 | 1 | 彩色高分辨率数码相机用于明场及相衬，12MP芯片，120FPS；分离式，鼠标式，电动相机快门，可远程控制拍照；电动调焦 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 44.86 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
47 | 实验室设备购置 | 菌落计数仪 | 1 | 光学分辨率:0.05mm。 色温范围:6500K-7000K。 计数精度:0CFU~50CFU，1CFU;51CFU-300CFU，98% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 16.6 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
48 | 实验室设备购置 | 微波消解仪 | 1 | 自动连续微波功率输出系统；微波反应腔，温度反应精度+/-0.1℃；检测频率200次/秒，检测区间 0- 330℃；超高压罐组件最大压力2200psig，最高温度310℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 38 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
49 | 实验室设备购置 | 气相色谱/质谱联用仪-3（串联） | 3 | 1.质量数范围：2-1000amu或更宽，以0.1amu递增 2.灵敏度 EI SRM/MRM：100fg OFN，S/N＞15000-1；EI Full Scan：1pg OFN,S/N＞1500-1 3.分辨率：0.5~4 amu分辨可调； 4.最大扫描速度：≥20000 Da/sec； 5.MRM扫描速率：≥300个MRM/秒； 气相色谱仪: 1.操作温度：室温以上4℃-450℃； 2.温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定； 3.分流/不分流毛细管柱进样口 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 144.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
50 | 实验室设备购置 | 真空离心浓缩仪 | 1 | 浓缩仪腔体温度0.1℃递增，样品可≤4℃温度过夜保存 离心力：590Xg。 温控精度：±1℃。 极限真空度：≤0.002mba，抽气速率：98.3L/min | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 17.2 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
51 | 实验室设备购置 | 液相色谱/质谱联用仪-3 | 4 | 三重四级杆质谱部分： 1.质量范围：≥m/z 3000， 2.MRM最小驻留时间≤0.5 ms 3.ESI+灵敏度（仪器检出限）：1 pg 利血平进样，m/z 609>195 , S/N > 550000 4.ESI-灵敏度（仪器检出限）：柱上1 fg 氯霉素连续进样10针，m/z 321>152 , RSD < 10%，S/N > 550000 超高效液相色谱部分： 1.系统耐用≥15000psi 2.流量精度≤0.05%RSD 3.交叉污染≤0.001% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 394 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
52 | 实验室设备购置 | 原子吸收分光光度计 | 2 | 稳定性：（测铜）15min基线稳定性：漂移不超过±0.008Abs、噪声≤0.006Abs 火焰法：（测铜）检出限≤0.02μg/mL、精密度≤1.5% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 52.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
53 | 实验室设备购置 | 荧光分光光度计 | 1 | 光谱范围：200-900nm； 波长扫描速度：0nm/min-60000nm/min，九档自动可调 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 20.4 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
54 | 实验室设备购置 | 染色机 | 1 | 总槽数可配置≧50个 药液槽≧42个，烘干槽≧2个 ,加温槽≧2个（特染用） 每次组织切片最大染色量≧60个载玻片 试剂槽规格和容量：试剂槽规格≥2种 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 37.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
55 | 实验室设备购置 | X射线粉末衍射仪 | 1 | 光管点线焦斑切换功能 设定重复性:1/10000 测角仪半径:290mm 入射狭缝优于0.1mm步进 x像素分辨率:75pm | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 189 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
56 | 实验室设备购置 | 氨基酸分析仪 | 2 | 分析柱规格PEEK，氨基酸柱4.6 x 150mm 分析柱填料7μm树脂, 10%交联 检测器570nm 440nm同时检测，信号可叠加，衍生泵流速， 0.001ml/min~2.000ml/min | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 69.75 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
57 | 实验室设备购置 | 渗透压仪 (冰点法) | 1 | 1.测量范围(0-3000 mOsm/kg H2O); 2.分辨率(1 mOsm/kg); 3.样本量要求(≤50 μL); 4.重复性误差(±2 mOsm); 5.测试时间(≤90 s/样本) | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 11.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
58 | 实验室设备购置 | 全自动旋光仪 | 1 | 1.测量量程(±90° / ±259°Z); 2.分辨率(0.001°); 3.波长(589nm, 可选多种谱线); 4.内置珀耳帖控温系统(10-50 ℃); 5.支持21 CFR Part 11审计追踪 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 28.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
59 | 实验室设备购置 | 红外分光光度计 | 1 | 光谱范围: 7800-350cm-1，可升级成27000－50 cm-1 光谱分辨率: 优于0.09cm-1 ASTM线性度指标: 对0.0%T的偏离不超过0.07%T 干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有13万次连续动态调整功能 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 32.856 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
60 | 实验室设备购置 | 自动定氮仪 | 1 | 采用的凯氏定氮的方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、自动加碱、蒸汽发生，自动排空、自动滴定，采用最准确的电位滴定测定终点法； 精度≤1%； 回收率≥99.5%； 检测范围:0.02-200mg； 仪器自身可储存≥100,000个测定结果，≥500个测定方法 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 36.9 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
61 | 实验室设备购置 | 热重分析仪 | 1 | 温度范围：RT~ 1000℃ 升温速率：100℃/min 温度准确度：0.1℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 50.98 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
62 | 实验室设备购置 | 旋光计 | 1 | 测量范围：旋光度：-89.9°～ +89.9°； 旋光度测量精度：0.0001°（全波长，-89.9°～ +89.9°全量程范围内）； 旋光度测量准确性： 0.002°（全波长，-89.9°～ +89.9°全量程范围内） | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 25.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
63 | 实验室设备购置 | 自动溶出度仪 | 1 | 转速范围： 10-250 rpm 精 度： 25-250RPM 时为±1% 10-25 RPM 为±2% 转轴晃动度： ≤±1.0mm | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 40 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
64 | 实验室设备购置 | 超高效液相色谱仪（1个检测器） | 1 | 系统压力大于150MPa/100MPa 自动进样器交叉污染优于0.005% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 62 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
65 | 实验室设备购置 | 制备型液相色谱仪 | 1 | 可设置流速范围：0.001～20ml/min； 流速精度：RSD≤0.08%； 流速准确度：≤1%； 最大压力：不小于40MPa | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 48 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
66 | 实验室设备购置 | 电感耦合等离子体质谱仪（单杆） | 1 | 1.灵敏度：中质量数（如 In 115），灵敏度 ≥ 1 x 10^8 cps/ppm；低质量数（如 Li 7）和高质量数（如 U 238），灵敏度 ≥ 5 x 10^7 cps/ppm。 2.检出限： 在全质量范围内，多数元素的仪器检出限 ≤ 0.5 ppt（在1% HNO₃基质中） | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 149.5822 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
67 | 实验室设备购置 | 微量天平 | 1 | 可读性：0.001mg | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 28.8 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
68 | 实验室设备购置 | 光学显微镜（带成像系统） | 2 | 物镜清晰圆直径：4倍物镜≥17.4mm、10倍物镜≥17.3mm、20倍物镜≥17.5mm、40倍物镜≥18.6mm、100倍物镜≥18.5mm 转换器定位稳定性：≤0.008mm 双目系统左右视场中心偏差上下≤0.03mm，左右外侧≤0.03mm，左右内侧≤0.10mm | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 19 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
69 | 实验室设备购置 | 薄层成像系统 | 1 | 光源：增强的UV254nm, UV366nm, 400-750nm白光直射以及白光透射 光源频率：65KHz | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 44.85 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
70 | 实验室设备购置 | 超低温冰箱 | 1 | 箱内温度-40C~-86C可调，控温精度0.1C | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 5.5 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
71 | 实验室设备购置 | 阿贝折射仪 | 1 | 测量范围：1.30000～1.72000 nD 分辨率：0.00001 nD 示值误差：±0.0002 nD 温度显示分辨率：＞0.1℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 3.7 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
72 | 实验室设备购置 | 细胞组织破碎仪 | 1 | 1.超声频率(20-25 KHz); 2.输出功率(100-1200 W可调); 3.脉冲模式(0.1-9.9 s循环); 4.处理容量(0.5-600 ml); 5.带有过热保护功能 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 7 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
73 | 实验室设备购置 | 氮吹仪 | 1 | 温度范围 室温+5℃—150℃ 升温时间 ≤30min （从40℃升至150℃) 温度精度（40~100℃） ±0.5℃ 温度精度（100~150℃）±1℃ 温度稳定性（100℃） ±0.5℃ | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：应至少提供一年或一年以上的质保。产品应在三个月内供货。 | 13 | 仪器设备应符合中国药典通则或相关对应的标准要求，满足海南省检验检测研究院药品检验所的检验需求。
合计 |  |  | 278