脉 搏 血 氧 仪

实

验

报

告

实验一

| 实验单位 |  |  | 海南省检验检测研究院计量测试所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验单位 |  |  | 海南省肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 |  |  | 海南省肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验时间 |  |  | 2024年9月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验人员 |  |  | 王鼎凤 邝仕敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用标准器信息 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 生命体征模拟仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | Prosim 8P |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 5031031 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | FLUKE |  |
| 实验样品 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 脉搏血氧仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | M70C |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | M42B0427026 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 宝莱特 |  |
| 环境温度 |  |  | 23℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |
| 实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血氧饱和度测量范围 |  |  |  |  | （70%～100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏血氧饱和度示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
|  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |  | 第五次 |  | 第六次 |  |  |  |
| 100% | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 0.0 |
| 97% | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  | 0.0 |
| 90% | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 0.0 |
| 80% | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 0.0 |
| 70% | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0.0 |
| 脉搏频率值测量范围 |  |  |  |  | （30～200）次/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏频率示值误差 单位：次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 被检设备脉搏频率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |

实验二

| 实验单位 |  |  | 海南省检验检测研究院计量测试所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验单位 |  |  | 海南省肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 |  |  | 海南省肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验时间 |  |  | 2024年9月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验人员 |  |  | 王鼎凤 邝仕敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用标准器信息 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 生命体征模拟仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | Prosim 8P |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 5031031 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | FLUKE |  |
| 实验样品 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 脉搏血氧仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | M70C |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | M42B0427029 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 宝莱特 |  |
| 环境温度 |  |  | 23℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |
| 实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血氧饱和度测量范围 |  |  |  |  | （70%～100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏血氧饱和度示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
|  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |  | 第五次 |  | 第六次 |  |  |  |
| 100% | 99 |  |  | 99 |  | 98 |  |  |  | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 0.4 |
| 97% | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  | 0.0 |
| 90% | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 89 |  |  | 0.4 |
| 80% | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 0.0 |
| 70% | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0.0 |
| 脉搏频率值测量范围 |  |  |  |  | （30～200）次/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏频率示值误差 单位：次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 被检设备脉搏频率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |

实验三

| 实验单位 |  |  | 海南省检验检测研究院计量测试所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验单位 |  |  | 海南医学院第一附属医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 |  |  | 海南医学院第一附属医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验时间 |  |  | 2024年9月25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验人员 |  |  | 王鼎凤、邝仕敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用标准器信息 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 生命体征模拟仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | Prosim 8P |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 5031031 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | FLUKE |  |
| 实验样品 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 指夹式脉搏血氧仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | LT-F21 |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 22120223609 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 凌特医疗 |  |
| 环境温度 |  |  | 25℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 66% |  |  |  |  |
| 实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血氧饱和度测量范围 |  |  |  |  | （70%～100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏血氧饱和度示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
|  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |  | 第五次 |  | 第六次 |  |  |  |
| 100% | 99 |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 0.4 |
| 97% | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  | 0.0 |
| 90% | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 0.0 |
| 80% | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 0.0 |
| 70% | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0.0 |
| 脉搏频率值测量范围 |  |  |  |  | （30～200）次/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏频率示值误差 单位：次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 被检设备脉搏频率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 199 |  |  |  |  |  | 199 |  |  | 199 |  |  |  |  | -1 |  |  |
| 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |

实验四

| 实验单位 |  |  | 海南省检验检测研究院计量测试所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验单位 |  |  | 海南医学院第一附属医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 |  |  | 海南医学院第一附属医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验时间 |  |  | 2024年9月25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验人员 |  |  | 王鼎凤、邝仕敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用标准器信息 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 生命体征模拟仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | Prosim 8P |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 5031031 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | FLUKE |  |
| 实验样品 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 指夹式脉搏血氧仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | LT-F21 |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 22120222512 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 凌特医疗 |  |
| 环境温度 |  |  | 25℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |
| 实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血氧饱和度测量范围 |  |  |  |  | （70%～100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏血氧饱和度示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
|  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |  | 第五次 |  | 第六次 |  |  |  |
| 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 99 |  |  | 99 |  | 100 |  |  | 0.5 |
| 97% | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 96 |  |  | 0.4 |
| 90% | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 0.0 |
| 80% | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 0.0 |
| 70% | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0.0 |
| 脉搏频率值测量范围 |  |  |  |  | （30～200）次/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏频率示值误差 单位：次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 被检设备脉搏频率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  | 99 |  |  |  |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  |  |  | -1 |  |  |
| 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |

实验五

| 实验单位 |  |  | 海南省检验检测研究院计量测试所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验单位 |  |  | 海口市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 |  |  | 海口市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验时间 |  |  | 2024年10月9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用标准器信息 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 生命体征模拟仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | Prosim 8P |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 5031031 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | FLUKE |  |
| 实验样品 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 脉搏血氧仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | M70C |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | M42B0517026 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 宝莱特 |  |
| 环境温度 |  |  | 24℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |
| 实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血氧饱和度测量范围 |  |  |  |  | （70%～100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏血氧饱和度示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
|  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |  | 第五次 |  | 第六次 |  |  |  |
| 100% | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 98 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 0.4 |
| 97% | 97 |  |  | 97 |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  | 97 |  | 97 |  |  | 0.5 |
| 90% | 89 |  |  | 90 |  | 89 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 0.5 |
| 80% | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 0.0 |
| 70% | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0.0 |
| 脉搏频率值测量范围 |  |  |  |  | （30～200）次/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏频率示值误差 单位：次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 被检设备脉搏频率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |

实验六

| 实验单位 |  |  | 海南省检验检测研究院计量测试所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加实验单位 |  |  | 海口市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 |  |  | 海口市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验时间 |  |  | 2024年10月9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验人员 |  |  | 王鼎凤、邝仕敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用标准器信息 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 生命体征模拟仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | Prosim 8P |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 5031031 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | FLUKE |  |
| 实验样品 |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 脉搏血氧仪 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | CMS50N |  |
|  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 1702234 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 康泰医学 |  |
| 环境温度 |  |  | 24℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |
| 实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血氧饱和度测量范围 |  |  |  |  | （70%～100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏血氧饱和度示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
|  | 第一次 |  |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |  | 第五次 |  | 第六次 |  |  |  |
| 100% | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 0.0 |
| 97% | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 97 |  |  | 0.0 |
| 90% | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 0.0 |
| 80% | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 0.0 |
| 70% | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 0.0 |
| 脉搏频率值测量范围 |  |  |  |  | （30～200）次/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉搏频率示值误差 单位：次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 被检设备脉搏频率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |

实验分析

该项目立项后，编写小组2024年9月至10月间前往海南省肿瘤医院、海南省附属医院、海口市人民医院，在医院技术人员的配合下，依据该《脉搏血氧仪校准规范》，对三家医院送来的6个在用脉搏血氧仪进行实验。

从实验数据来看所得数据稳定，操作合理。认为该实验室成功的，该《脉搏血氧仪校准规范》是可行的。

脉搏血氧仪校准规范编写小组

王鼎凤  邝仕敏