海南省市场监督管理局 发  布

Calibration Specification for Pulse Oximeters

Monitor

脉搏血氧仪校准规范

JJF(琼)××—2024

海南省地方计量校准规范

海南省市场监督管理局发布

XXXX—××—××发布            ××××—××—××实施

JJF（琼）X X -2023

脉搏血氧仪

校准规范

Calibration Specification

for Pulse Oximeters

归 口 单 位：海南省市场监督管理局

起 草 单 位：海南省检验检测研究院

参加起草单位：海南省肿瘤医院

本规范委托海南省检验检测研究院负责解释

本规程主要起草人：

王鼎凤（海南省检验检测研究院）

邝仕敏（海南省检验检测研究院）

许德永（海南省检验检测研究院）

参加起草人：

王贵全（海南省肿瘤医院）

陈馨（海南省肿瘤医院）

目    录

- 范围-----------------------------------------------------------（1）

- 引用文件-------------------------------------------------------（1）

- 术语和计量单位-------------------------------------------------（1）

4  概述-----------------------------------------------------------（1）

5  计量特性-------------------------------------------------------（2）

5.1 血氧饱和度测量范围--------------------------------------------（2）

5.2 血氧饱和度示值重复性------------------------------------------（3）

5.3 脉率测量范围--------------------------------------------------（3）

5.3脉率示值误差---------------------------------------------------（3）

6  校准条件-------------------------------------------------------（3）

6.1环境条件-------------------------------------------------------（3）

6.2测量标准及配套设备---------------------------------------------（3）

7   校准项目和校准方法--------------------------------------------（4）

7.1 外观及功能性检查----------------------------------------------（4）

7.2脉搏血氧饱和度测量范围和示值重复性------------------ ----------（4）

7.3脉率测量范围及示值误差-----------------------------------------（4）

8   校准结果及表达与处理------------------------------------------（4）

8.1 校准记录------------------------------------------------------（4）

8.2 校准结果的处理------------------------------------------------（4）

8.1 校准记录------------------------------------------------------（4）

8   复校时间间隔--------------------------------------------------（5）

附录A 校准原始记录格式--------------------------------------------（6）

附录B校准证书内页格式---------------------------------------------（7）

附录C 脉搏血氧仪校准结果的不确定度评定示例-----------------------（10）

引   言

JJF1001—2011《通用计量术语及定义》 、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》 、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》 、JJG1163—2019《多参数监护仪检定规程》 共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列文件。

本规范为首次制定。

脉搏血氧仪校准规范

- 范围

本规范适用于新安装、使用中和修理后的光电式脉搏血氧计、脉搏血氧监测仪以及多参数监护仪血氧监护部分的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件

JJF 1542-2015 血氧饱和度模拟仪校准规范

JJG 1163-2019 多参数监护仪检定规程

YY0784-2010/ISO9919:2005  医用电气设备.医用脉搏血氧仪设备基本安全和重要性能专用要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语和计量单位

3.1 血氧饱和度

指动脉血氧与血红蛋白结合的程度，是单位血红蛋白含氧百分数。%

3.2动脉氧饱和度 SaO2

通常需要采血，通过血气分析仪测得；表示动脉血中与氧结合的功能血红蛋白分数。

3.3脉搏血氧饱和度SpO2

通过脉搏血氧仪来测量人体的血氧饱和度，得到的是动脉氧饱和度的估计值。即脉搏血氧饱和度，常用SpO2来表示。

3.4脉搏频率值

每分钟动脉搏动的次数即为脉搏频率。次/分

3.5脉搏血氧仪

采用分光光度测定法，无创测量人体内动脉血氧饱和度估计值的一种医用光电测量设备。

3.6脉搏血氧饱和度模拟仪

视为一个虚拟的患者手指，通过模拟相应的R曲线，所复现的血氧饱和度真值，可对脉搏血氧仪的性能进行校准。

4 概述

脉搏血氧仪是用来测量人体内动脉血氧饱和度的一种光电测量仪器，通过光信号与组织的相互作用，利用脉动血流可导致组织光学特性依赖于时间的变化，来估算动脉血功能氧饱和度（SpO2）的医用电气设备，主要由电子元件、显示单元、操作界面和血氧探头组成。

脉搏血氧仪通常采用分光光度测定法，根据红光（660nm）和近红外光(940nm）通过人体组织的吸收比率而计算获得人体动脉血氧饱和度。当红光和近红外光通过脉动血管组织时，透射光被分为两部分：一部分是非脉动部分或称直流成分（DC )；另一部分是脉动部分或称交流成分（AC )，这两个波长的光吸收比率（R）公式为：

R=AC660/DC660AC940/DC940

由 R 值可得到相应的血氧饱和度（SpO2）值。

5计量特性

5.1血氧饱和度测量范围

血氧饱和度测量范围至少应满足70%～100%

5.2血氧饱和度示值重复性

在（70%～84%）测量范围内：示值重复性不大于3%；（85%～100%）的测量范围内：示值重复性不大于2%。

5.3脉率测量范围

脉率测量范围至少应满足（30～200）次/min 。

5.4脉率示值误差

脉率最大允许误差为±（示值的5%+1）次/min。（注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

6校准条件

6.1环境条件

6.1.1环境温度：(10～40)℃

6.1.2相对湿度：≤85%

6.1.3供电电源：（200±22）V,（50±1）Hz

6.1.4其它：周围无明显影响校准系统正常工作的机械振动、电磁、红外和可见光的干扰。

6.2测量标准及配套设备

校准时所需的测量标准及配套设备见表1。

表1 计量器具一览表

| 计量器具名称 | 主要技术性能 |  |
| --- | --- | --- |
| 脉搏血氧饱和度模拟仪 | 脉搏血氧饱和度 | 测量范围：35%～100%，重复性≤1%；最大允许误差： ±3%（35%～74%范围内）； ±2%（75%～100%范围内） |
|  | 脉率 | 测量范围：（30～250）次/分 最大允许误差：±（示值的1%+1）次/分 |

7校准项目和校准方法

7.1外观及功能性检查

7.1.1脉搏血氧仪应具有仪器名称、生产厂家、型号、出厂编号等标识。

7.1.2脉博血氧仪的按键应安装可靠，通断状态明显，控制按钮标识清晰。

7.1.3脉搏血氧仪应结构完整，无影响正常工作和妨碍读数的缺陷以及机械系损伤。

7.2脉搏血氧饱和度测量范围和示值重复性

7.2.1按照图1连接好被校脉搏血氧仪和脉搏血氧饱和度模拟仪，将被校的脉搏血氧仪和脉搏血氧饱和度模拟仪的虚拟患者手指相连。

脉搏血氧仪             血氧饱和度模拟仪

图1 校准系统连接示意图

7.2.2 通常情况下，任何一款脉搏血氧仪传感器探头对应有一条脉搏血氧参数的经验定标曲线，即R曲线。根据被校脉搏血氧仪的类型，从脉搏血氧饱和度模拟仪中预存的R曲线数据库中选择相对应R曲线。

注：可按实际需求选择匹配的NECOLLOR、BCI和MASIMO中任意一条或多条R值曲线的脉搏频率值进行校准，此三条R值曲线应用范围最广。

7.2.3由脉搏血氧饱和度模拟仪选择适当的高值、低值血氧饱和度（脉率设定为75次/分），在设定测量点进行测量并目测检查血氧饱和度测量范围，应符合本规范5.1的要求。

7.2.4设定脉率为75次/分，在规定的测量范围内，设定血氧饱和度测量点为100%、97%、90%、80%和70%，在不同测量点进行6次测量。对于每一个测量点，按公示（2）计算示值重复性，其结果应符合本规范5.2的要求。

∆S=i=1nSi-S2n-1

式中：

∆S一血氧饱和度示值重复性，%

Si一单个测量点第i次血氧饱和度测量值,%

S 一单个测量点的多次测量平均值,%

n一测量次数。

7.3脉率测量范围及示值误差

7.3.1按照图1连接好被校脉搏血氧仪和脉搏血氧饱和度模拟仪，将脉搏血氧仪的传感器和脉搏血氧饱和度模拟仪的虚拟患者手指相连，开机且处于测试状态。

7.3.2根据被校准脉搏血氧仪的产品类型，选择脉搏血氧饱和度模拟仪中相应的 R模拟曲线。

7.3.3由脉搏血氧饱和度模拟仪选择适当的高值、低值脉率（设定血氧饱和度为95%)，在设定测量点进行测量并目测检查脉率测量范围，应符合本规范5.3的要求。

7.3.4设定血氧饱和度为95%，在（30～200）次/分测量范围内，均匀选取不少于3个测测量点，每个测量点进行3次测量，对每一个测量点，按式（3）计算测量误差，结果应符合本规范5.4的要求。

∆b=bi-b0

∆b一脉率示值误差，次/分

bi一被校脉搏血氧计脉率测量的算数平均值，次/分

8校准结果表达与处理

8.1校准记录

校准记录格式参见附录A.

8.2校准结果的处理

校准结果应在校准证书上反映。校准证书内页格式参见附录B.校准证书应至少包括以下信息：

- 标题:“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址

- 被校对象的描述和明确标识（名称、制造商、型号、编号等）

- 进行校准的日期

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号

- 校准所用测量标准的溯源性及有效性说明

- 校准环境的描述（如温度、相对湿度等）

- 校准结果及其测量不确定度的说明

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识

- 校准结果仅对被校对象有效的声明

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明

9复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

脉搏血氧仪校准原始记录（推荐）格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | % |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准名称 |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |  |
| 1．外观及功能性检查 |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 不符合性说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.血氧饱和度测量范围 |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 不符合性说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.脉搏血氧饱和度示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
|  | 第一次 |  |  |  | 第二次 |  |  | 第三次 |  |  |  | 第四次 |  |  | 第五次 |  |  | 第六次 |  |  |
| 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.脉搏频率值测量范围 |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 不符合性说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.脉搏频率示值误差 单位：次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  | 被检设备脉搏频率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |
|  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页（推荐）格式

证书编号：XXXXXXX-XXX

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 出厂编号 | 计量特性 | 溯源机构 | 证书编号 | 有效期至 |
| 校准环境及地点 |  |  |  |  |  |
| 温度： ℃ |  |  | 地点： |  |  |
| 相对湿度： |  |  | 其他： |  |  |
| 校准结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |

证书编号: XXXXXXX-XXX

校准结果

- 外观及功能性检查

□符合要求          □不符合要求  不符合性说明：

二、血氧饱和度测量范围

□符合要求          □不符合要求  不符合性说明：

三、脉搏血氧饱和度示值重复性

| 标准值 | 被检设备脉搏血氧饱和度示值（%） |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |
| 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 97% |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% |  |  |  |  |  |  |  |

四、脉搏频率值测量范围

□符合要求          □不符合要求  不符合性说明：

五、脉搏频率示值误差

| 标准值 | 被检设备脉搏频率示值 |  |  | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

附录C

脉搏血氧仪校准结果的不确定度评定示例

- 脉搏血氧饱和度测量不确定度评定

1.1数学模型

公式中式中： S —血氧饱和度测量误差，%；

S1 —单个测量点第 i 次血氧饱和度的测量值，%；

S0 —脉搏血氧饱和度模拟仪标准值，% 。

1.2测量不确定度的分量

1.2.脉搏血氧饱和度仪测量重复性引入的不确定度分量u11

将脉搏血氧饱和度模拟仪标准值设置为97%，用模拟仪对脉搏血氧仪重复十次测量，得以下数据：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si(%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 |

计算观测列的单次测量结果的实验标准偏差（%），因校准规范要求血氧饱和度重复性为6次测量的结果，则所引入标准不确定度分量。

1.2.2 脉搏血氧饱和度模拟仪准确度引入的不确定度分量u2

脉搏血氧饱和度模拟仪在75%～100%范围内，最大示值允许误差为2%，按照均匀分布，则u2

1.2.3 脉搏血氧仪分辨力引入的不确定度分量u3

脉搏血氧计的分辨力是1%，属均匀分布，则引入的标准不确定度为，则

u3

1.3 合成标准不确定度

各不确定度分量相互独立不相关，本示例中测量重复性引入的不确定分量 u1小于仪器分辨力所引入的不确定度分量 u3 ，故在计算合成不确定度时只考虑仪器分辨力引入的标准不确定度。

合成标准不确定度=1.19%

1.4 扩展不确定度的评定

取k=2，则U=1.19%×2=2.4%

- 脉率测量误差不确定度评定

2.1 数学模型

公式中为脉率示值误差，次/分；

Bi为脉搏血氧仪脉率测量的算数平均值，次/分；

B0为模拟仪输出脉率标准值，次/分。

2.2测量不确定度的分量

2.2.1脉率重复性测量引入的不确定度分量u1

以脉搏血氧饱和度模拟仪输出脉率值100次/分为例，用模拟仪对脉搏血氧计进行10次重复测量，得结果如下表：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi(次/min) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 |

计算观测列的单次测量结果的实验标准偏差（次/min），因测量误差为3次测量的结果，则所引入相对标准不确定度分量

2.2.2模拟仪准确度引入的不确定度分量u2

按照技术指标要求，脉率最大示值误差为±1次/min，按照均匀分布，则u2

2.2.3  由脉搏血氧仪脉率分辨力引入的标准不确定度：

由于脉搏血氧仪脉率示值最小分辨力为1次/min，即半宽区间0. 5/min，按均匀分布计算在，则=0.29次/min

2.3 合成标准不确定度

各不确定度分量相互独立不相关，本示例中测量重复性引入的不确定分量 u1大于仪器分辨力所引入的不确定度分量 u3 ，故在计算合成不确定度时只考虑测量重复性引入的标准不确定度。

合成标准不确定度=0.65%

2.4 扩展不确定度的评定

取k=2，则U=0.65%×2=1.3%

JJF（琼）××××—2024

中华人民共和国

地方计量校准规范

脉搏血氧仪校准规范

JJF(琼)××××—××××

海南省市场监督管理局发布