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为加强在运电子式交流电能表状态更换实施过程管理，明确有关各方职责与工作流程，实现维护电能贸易公平、节约社会资源、保护生态环境的目标，特制定本规范。
JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF（琼）001-2023《在运电子式交流电能表校准规范（试行）》共同构成本规范制定工作的基础性计量技术规范。
本规范为首次发布。

II

I

在运电子式交流电能表状态更换实施规范（试行）
1 [bookmark: _Toc347737602][bookmark: _Toc347737573][bookmark: _Toc347737823][bookmark: _Toc349652783][bookmark: _Toc22103]  范围
本规范适用于海南省行政区域内相关部门对在运电子式交流电能表（以下简称“在运电能表”）基于状态评价结果开展状态更换工作中电能表批的确认、抽样和评价，确定电能表批是否满足延期使用并付诸实施的全过程管理和监督。
2 [bookmark: _Toc347737824][bookmark: _Toc349652784][bookmark: _Toc347737603][bookmark: _Toc347737574][bookmark: _Toc8568]  引用文件
本规范引用了下列文件：
JJG 596 安装式交流电能表检定规程
JJF（琼）001-2023在运电子式交流电能表校准规范（试行） 
JJF（滇）22－2022使用中电子式交流电能表状态更换实施规范（试行）
DL/T 448-2016 电能计量装置技术管理规程
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 
3 [bookmark: _Toc347737604][bookmark: _Toc347737825][bookmark: _Toc347737575][bookmark: _Toc349652785][bookmark: _Toc26926]  术语
3.1 电能表批  electrical energy batch
具有相同的生产厂家、型号规格、首检年份的一定数量的在运电能表。
3.2在线校准 online calibration 
在正常运行工况下利用电能表在线校准平台远程对在运电能表工作运行误差的计算及判定。
3.3状态评价 state evaluation
根据电能表在线校准平台对在运电能表运行误差在线校准结果、现场核查结果、抽样检测结果等，对电能表批状态进行的综合评价。
3.4状态更换 state replaces
根据状态评价结果对在运电能表按其运行状态进行更换。
4 [bookmark: _Toc349652789][bookmark: _Toc4337] 工作职责
[bookmark: _Toc349652790]在运电能表状态更换工作涉及海南省人民政府计量行政部门（以下简称“省级计量行政部门”）、具有资质的计量检定机构（以下简称“计量检定机构”）、海南电网有限责任公司（以下简称“电网公司”）等单位，具体工作职责如下：
a)省级计量行政部门负责全省在运电能表状态更换工作的监督管理、在运电能表状态更换的批准和公告。
b)计量检定机构负责在运电能表状态更换的技术支持工作；负责在运电能表在线校准及现场校准结果的技术审查；负责组织实施电能表批的确认、抽样、复核检定及评价。
c)电网公司负责在运电能表状态更换的过程实施工作；负责电能表批的提出及编制抽样方案；负责开展在线校准及现场校准；负责向省级计量行政部门提出延期使用该批在运电能表的申请；负责在运电能表状态更换的应用实施；负责建立、运行、维护电能表在线校准平台。
d)海南省计量技术委员会负责对在运电能表状态更换工作组织验收评审。
5 [bookmark: _Toc28261]  工作流程
[bookmark: _Toc228974743]5.1电能表批的提出
电网公司按附录A的要求将检定周期届满前1年的在运电能表进行批的划分。
5.2 电能表批抽样方案的确定
电网公司编制抽样方案，提交省级计量行政部门。省级计量行政部门委托计量检定机构对抽样方案进行审核确定。
抽样方案确认表见附录B。
5.3 电能表批的抽样
省级计量行政部门委托计量检定机构按附录A的要求对划分好的电能表批进行抽样。
电能表批抽样信息表见附录C。
5.4 电能表校准及检定
电网公司依据JJF（琼）001-2023对电能表批形成的样本进行在线校准，根据在线校准结果进行现场校准，向计量检定机构提交样本的校准原始记录、校准证书等材料。省级计量行政部门委托计量检定机构对电网公司的在线校准及现场校准过程进行监督，从每个电能表批形成的样本中按照随机抽取的原则抽取5%的样本量（样本量向上取整）的在运电能表拆回实验室进行复核检定。
5.5 电能表批评价
省级计量行政部门委托计量检定机构依据JJF（琼）001-2023对电能表批进行技术审查、状态综合评价，出具电能表批评价报告，并提交至省级计量行政部门。
评价报告格式见附录D。
5.6 验收评审
省级计量行政部门委托海南省计量技术委员会组织对电能表状态评价工作验收评审。
验收评审意见表见附录E。
5.7 电能表批延期申请及审批确认
电网公司依据评审结果向省级计量行政部门提出延期使用该批在运电能表的申请，省级计量行政部门对评价合格的电能表批进行审批确认后可延期使用。合格的电能表批其可延长使用期限一般不超过JJG 596中规定检定周期的50%，且在运电能表累计运行时间不能超过设计寿命。对评价不合格的电能表批由电网公司及时组织更换。
电能表批延期使用申请和确认表见附录F。 
5.8 信息的发布
省级计量行政部门通过其官方网站向全社会发布电能表批延期使用公告。
5.9 应用实施
电网公司应用电能表在线校准平台开展全量误差监测，持续跟踪延期使用的电能表批的运行情况，不定期向省级计量行政部门报送延期电能表批监测分析情况。一旦发现集中性的计量异常或用户申投诉，立即报告省级计量行政部门，由省级计量行政部门组织对该电能表批进行技术核查确认，提出明确处理要求。
5.10 持续监督
省级计量行政部门对批准延期使用的电能表批开展持续监督，对监督中发现的问题组织督促处理，以维护电能贸易的公平有序。
[bookmark: _Toc9085]
附录A
电能表批的抽样及判定规则
1. 电能表批的形成
1. 形成电能表批的电能表为在线校准平台中可监测的电能表；
1. 形成电能表批的电能表具有相同的电压、电流等规格；
1. 形成电能表批的电能表应根据相同生产标准和技术要求生产；
1. 形成电能表批的电能表应具有相同生产厂家、型号、首检年份；
1. 形成电能表批的电能表安装使用条件应符合电能表生产企业制定的要求，而且使用条件应相仿。
1. 抽样 
对电能表批抽样，样本的抽取依据DL/T 448-2016按照随机抽取的原则，抽样方案以及抽样结果的判断应符合表A.1 的规定。
表A.1抽样的批、样本量、接收数
	序号
	批量范围
	判定方法
	抽样方案

	1
	≤281～1200
	n1；Ac1，Re1
n2；Ac2， Re2
	32；0，2
32；1，2

	2
	1201～3200
	
	50；1，4
50；4，5

	3
	3201～10000
	
	80；2，5
80；6，7

	4
	10001～35000
	
	125；5，9
125；12，13

	5
	≥35001
	
	200；9，14
200；23，24

	n1——第一次抽样样本量；
n2——第二次抽样样本量；
Ac1——第一次抽样合格判定数；
Ac2——第二次抽样合格判定数；
Re1——第一次抽样不合格判定数；
Re2——第二次抽样不合格判定数。


1. 按电能表批统计
形成的抽样样本中，处于有效监测状态的在运电能表，按JJF（琼）001-2023的7.2.2进行在线校准，校准结果满足JJF（琼）001-2023中的表1规定的误差限则符合要求；如修约后的运行误差大于JJF（琼）001-2023中的表1规定的误差限或者处于非有效监测状态的在运电能表，应按照JJF（琼）001-2023的7.2.3进行现场校准，校准结果满足JJF（琼）001-2023中的表2规定的误差限则符合要求，不满足的则不符合要求。
1. 电能表批的合格判定 
根据抽样样本校准结果，第一次抽样不符合要求数为d1，第二次抽样不符合要求数为d2。
当 d1≤Ac1，接收该电能表批，该批在运电能表符合要求；
当 d1≥Re1，拒绝该电能表批，该批在运电能表不符合要求；
当Ac1< d1< Re1，进行第二次抽样；
当d1+d2≤Ac2，接收该电能表批，该批在运电能表符合要求；
当d1+d2≥Re2，拒绝该电能表批，该批在运电能表不符合要求。



[bookmark: OLE_LINK15]

[bookmark: _Toc30925]附录B
       年度抽样方案确认表
	序号
	电能表批编号
	生产厂家
	型号规格
	区域
	数量（只）
	抽样数量（只）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	
电网公司意见：

                                负责人签字：     （公章）
                                                   年    月    日

	
计量检定机构意见：

[bookmark: OLE_LINK19]                               负责人签字：     （公章）
                                                   年    月    日

	
行政部门意见：

                               负责人签字：     （公章）
                                                   年    月    日



[bookmark: _Toc17476][bookmark: OLE_LINK16]附录C
电能表批抽样信息表
	电能表批编号
	
	首检年份
	

	电能表批数量/只
	
	电能表类型
	

	抽样表数量/只
	
	型号规格
	

	制造企业
	
	准确度等级
	

	电能表批抽样明细

	抽样表号
	抽样表安装地址

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc17434]附录D
电能表批评价报告格式
评价报告
报告编号              

申请单位                 

评价单位                 

器具名称                 

制造单位                 

型号/规格                

                                   批准人           
（报告专用章）                     核验员           
                 评价员           

评价日期         年         月         日
报告正文

报告编号              

1.评价依据：
2.器具信息
批编号                              批数量                         
型号规格                            准确度等级                     
生产日期                            安装地区                       
3.抽样信息
样品数量：            只           样品编号：             （可附表）
4.样品评价结果
符合要求数量：            只        不符合要求数量：             只
不符合要求样品编号、项目及内容：
A                                                                  
B                                                                 
5.其他情况说明：
6.评价结论
本批次电能表共        只，抽样数        只。经评价符合要求数         只，不符合要求数      只，不符合要求数不大于/大于本规范规定的接收数量，                    该批电能表 符合 不符合规定，评价结论 合格 不合格。
[bookmark: _Toc4242]附录E
              验收评审意见表
	组织评审单位
	

	申请单位
	

	评审时间
	
	评审地点
	

	验收评审意见

	（可参考以下几方面说明：评审对象、评审依据（技术规范、方案等）、评审内容评价、存在问题及建议、验收结论等）







  评审组（签字）   
评审组组长：
      评审组组员：


                                                       年     月    日



[bookmark: _Toc12079][bookmark: _Toc3923]附录F
电能表批延期使用申请确认表
	序号
	电能表类型
	电能表批编号
	数量/只
	延期使用的意见

	
	
	
	
	□建议延期    □不延期

	
	
	
	
	□建议延期    □不延期

	
	
	
	
	□建议延期    □不延期

	
	
	
	
	□建议延期    □不延期

	
	
	
	
	□建议延期    □不延期

	
	
	
	
	□建议延期    □不延期

	拟延期使用的电能表总数/只
	

	
电网公司意见：

                                负责人签字：     （公章）
                                                   年    月    日

	
行政部门意见：


                               负责人签字：     （公章）
                                                   年    月    日
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