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引    言
JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
为了规范测量仪器检定/校准证书有效性确认的流程、内容、方法，确保检定校准结果的准确可靠，并且满足预期用途，根据JJF 1002－2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1033－2023《计量标准考核规范》、JJF 1069－2012《法定计量检定机构考核规范》、JJF 1094－2002《测量仪器特性评定》、GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAS－CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、《检验检测机构资质认定评审准则》、CNAS－CL01－G002：2021《测量结果的计量溯源性要求》、 CNAS－CL01－A025：2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》的有关规定制定本规范。

本规范为首次发布。

测量仪器检定/校准证书有效性确认规范
1
范围
本规范适用于测量仪器计量检定/校准证书的有效性确认流程、确认内容、确认方法、确认结果的应用及记录。

本规范不适用于无标识的检定/校准证书的有效性确认，国外校准机构出具的校准证书的有效性确认。
2
引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1002—2010 国家计量检定规程编写规则

JJF 1033 计量标准考核规范

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1069 法定计量检定机构考核规范

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1094 测量仪器特性评定
GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般原则

GB/T 27025 《检测和校准实验室能力的通用要求》
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3
术语

JJF 1001 通用计量术语及定义界定的及以下术语适用于本规范。
3.1 确认  validation

对规定要求满足预期用途的验证。
3.2 证书的有效性确认  guidance on the Validation of Certificates

对检定/校准证书的完整性、规范性、符合性等进行的评价活动。
3.3 校准证书  calibration certificate

对计量器具进行校准，说明测量仪器示值或测量结果与已知参考标准之间对应关系，并证明其量值溯源性的文件。

3.4 计量授权  metrological authorization

指县级以上人民政府计量行政部门，依法授权予其他部门或单位的计量检定机构或技术机构，执行计量法规定的强制检定和其他检定、测试任务。

3.5 社会公用计量标准  measurement standard for public service

经过政府计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准。

3.6 法定计量机构  service of legal metrology

负责在法制计量领域实施法律或法规的机构。

注：法定计量机构可以是政府依法设置的计量检定机构，也可以是授权的专业性或者区域性计量检定机构以及获得国防计量主管部门国防计量技术机构行政许可的机构。

3.7 计量校准机构 Metrology and Calibration Institution

面向社会接受委托提供计量校准服务的法人或其它依法设立的组织。

注：海南自由贸易港内的计量校准机构受有关人民政府计量行政部门指定也可开展强制检定等法制管理工作。
4
概述
测量仪器进行检定/校准的目的是确保测量仪器的准确性和可靠性。对测量仪器检定/校准证书的有效性进行确认，验证其是否满足预期用途，是保证测量结果准确可靠的前提条件。测量仪器在检定/校准前应明确其预期使用要求，预期使用要求可以依据顾客要求、法律法规、产品技术规范、合同、规程规范等确定。测量仪器检定/校准证书的有效性确认，一般包括证书的完整性确认、规范性确认、符合性确认。
5   证书分类

5.1  检定证书/检定结果通知书
5.1.1　具有计量授权证书号的检定证书/检定结果通知书
法定计量机构在其授权/能力范围和授权/确认有效期内出具的检定证书/检定结果通知书。证书中有计量授权机构名称和计量授权证书号。

注：经国防计量主管部门授权在其授权范围和授权有效期内出具的检定证书/检定结果通知书。证书中有计量授权机构名称和许可证编号。

5.1.2  有计量标准考核证书号的检定证书/检定结果通知书
海南自由贸易港内建立计量标准的企事业单位、计量校准机构，依据检定规程开展量值传递时出具的检定证书/检定结果通知书，证书中无计量授权证书号，但有计量标准考核证书号。

5.2　校准证书

5.2.1　具有计量授权证书号的校准证书

法定计量机构在其授权/能力范围和授权/确认有效期内出具的校准证书。证书中有计量授权机构名称和计量授权证书号或许可证编号。

注：
1  法定计量机构通过JJF 1069考核或能力评价和确认，其建立的计量标准已通过JJF 1033的考核。

2  经国家国防科技工业局的行政许可，其建立的计量标准已通过JJF（军工）5的考核。

5.2.2　具有实验室认可标识的校准证书
获得中国合格评定国家认可委员会（简称认可委，英文缩写CNAS）实验室认可的校准实验室在认可范围及有效期内出具的校准证书，可以使用实验室认可标识，该标识一般置于校准证书的首页。

5.2.3　具有计量授权证书号和实验室认可标识的校准证书

同时满足5.2.1、5.2.2要求的校准证书。

5.2.4  具有计量标准考核证书号的校准证书

海南自由贸易港内建立计量标准的企事业单位、计量校准机构，未通过CNAS校准领域认可，依据校准规范或参照检定规程开展校准出具的校准证书，证书中有计量标准考核证书号。
6   证书的完整性确认

6.1 完整性确认的内容

检定/校准证书的信息应齐全、正确和完整。确认包含但不限于以下内容：

a）测量仪器的信息；

b) 申请/委托单位的信息；

c) 证书的基本信息；

d) 证书的标识；

e) 量值溯源的信息；

f) 技术依据；

g) 测量条件的信息；
h) 检定/校准结果的信息；
i) 其他信息。

6.2 完整性确认的方法

6.2.1　测量仪器的信息

证书是否有测量仪器的名称、型号规格、出厂编号、单位内部测量仪器管理编号（如适用）、制造单位、准确度等级（如适用）等信息，并与铭牌标注一致。
6.2.2　申请/委托单位的信息

证书是否有申请/委托单位名称、地址（必要时）等。

6.2.3　证书的基本信息

证书是否有证书名称、编号、页码、总页数及内容终结标志，测量仪器接收日期（如适用）、检定/校准日期、证书批准/发布日期（如适用），检定/校准员、核验员、批准人的签名，检定/校准机构名称、地址及联系方式等基本信息。

检定证书是否有有效期或检定周期；检定结果通知书是否只有检定日期。

6.2.4　证书的标识

a）具有计量授权证书号的检定证书/检定结果通知书、校准证书是否有计量授权机构名称和计量授权证书号或许可证编号等信息，是否有检定/校准机构的检定/校准专用章或证书专用章。

b）具有CNAS实验室认可标识的校准证书是否有实验室认可标识、国际实验室认可互认组织的认可标志（如ILAC-MRA国际互认标志）等信息，是否有校准机构的校准专用章或证书专用章。

c）具有计量标准考核证书号的检定证书/检定结果通知书、校准证书，证书中是否有检定/校准所使用的计量标准考核证书信息（一般包括计量标准名称、测量范围 、不确定度/准确度等级/最大允许误差、计量标准证书编号、有效期至），是否有检定/校准机构的检定/校准专用章或证书专用章。
6.2.5　量值溯源的信息

证书是否有所采用标准器（含标准物质）的信息，包括标准器（标准物质）的名称、型号/规格、编号、测量范围（标准值）、技术指标（不确定度/准确度等级/最大允许误差）、上一级溯源机构（定值单位）名称、标准器溯源证书（有证标准物质）编号及有效期等。

6.2.6　技术依据

a）检定证书/检定结果通知书的检定依据是否是检定规程； 
b）校准证书的校准依据是否是计量校准规范、计量检定规程，国际的、区域的或国家的标准或经技术确认的非标准方法等。
6.2.7　测量条件的信息

证书是否有测量仪器检定/校准的地点及环境条件等信息，检定/校准的地点是否具体到实施检定/校准活动的建筑物、房间的名称或编号，保证检定/校准活动的可追溯性；环境条件是否满足技术依据的要求。

6.2.8　检定/校准结果的信息

a）检定证书中是否包含检定规程中要求的所有检定项目，且所有项目检定结果是否均符合检定规程要求，并给出合格（或合格的准确度等级）结论。

b）检定结果通知书是否注明不合格原因或超差点。
c）校准证书的校准项目、校准点（或测量范围）是否符合委托合同的要求。

注：校准项目、校准点（或测量范围）可在合同评审中予以明确，送校前应与校准机构沟通，取得校准证书后做必要的核对。

d）校准结果是否包含测量不确定度和/或符合规定的计量规范声明及其包含因子的说明等。

e）测量仪器如果有仅限检定校准时调整的装置（如调校器），是否对该装置采取适当的措施（比如封印、漆封、封签、铅封等）以防止其被意外调整。必要时，这些信息是否在检定/校准证书中予以明示。
6.2.9　其他信息

适用时，是否有以下信息：

a）校准结果使用的限制性说明等；

b）当校准结果来自于外部供应商时，是否清晰标识；

c）意见和解释；

d）特定方法、法定管理机构或客户要求的其他信息；

e）如果检定/校准过程中对被测样品进行了调整或修理，是否注明经过调整或修理；如果可以获得，应报告调整或修理前后的检定/校准结果；

f）如果检定/校准机构负责抽样活动，当解释检定/校准结果需要时，检定/校准证书是否还满足相关的要求；

g）对更改、修订或重新批准/发布已发出的证书，是否在证书中清晰标识修改的信息，适当时标注修改的原因。

7　证书的规范性确认

7.1规范性确认内容

检定/校准证书的信息应规范、合理。确认包括但不限于以下内容：

a）证书格式；

b) 证书填写；

c) 证书用语；

d) 量、单位和符号的使用；

e) 测量不确定度的表述   

7.2　规范性确认方法

7.2.1证书格式

7.2.1.1　证书的内容和名称是否相符，经检定合格的测量仪器取得的证书是否为检定证书。经检定不合格的测量仪器取得的证书是否为检定结果通知书（或不合格通知书）。检定证书/检定结果通知书封面格式是否符合国家计量行政部门统一规定，内容是否符合JJF 1002—2010中附录G的相关规定。

7.2.1.2　经校准的测量仪器取得的证书是否为校准证书。校准证书应符合JJF 1071—2010中5.12的相关规定。

7.2.2　证书填写

证书填写是否无遗漏，数据是否准确、清晰、客观，信息是否完整全面。

7.2.3　证书用语

证书用语是否规范正确、人员签名是否规范；测量参数、测量范围、准确度等级/最大允许误差/测量不确定度等表述是否准确、完整；语言描述是否严谨。

7.2.4　量、单位和符号的使用

证书中有关量、单位和符号的使用是否符合GB/T 3101的要求，法定计量单位使用是否正确。

7.2.5　测量不确定度的表述

测量不确定度的表述是否符合JJF 1059.1的要求。

8  证书的符合性确认

8.1 符合性确认的内容

检定校准证书的信息应符合规程规范要求，满足使用要求。确认包含但不限于以下内容：

检定或校准机构资质和能力；

检定/校准技术依据；

计量溯源性；

检定/校准的需求（项目、测量点或测量范围及技术要求）；

检定/校准结果的确认；
检定/校准结果的确认结论。  

8.2　符合性确认方法

8.2.1 检定/校准机构的资质和能力

8.2.1.1 检定/校准机构出具的证书标识是否符合6.2.4规定。

8.2.1.2 检定/校准日期是否在检定/校准机构计量授权/能力确认、实验室认可或计量标准考核证书的有效期内。

8.2.1.3　检定或校准机构是否在其能力范围内出具证书，应满足：

a）具有计量授权/能力确认证书号的检定/校准证书的检定/校准项目、测量范围、不确定度/准确度等级/最大允许误差、检定/校准依据是否在其计量授权/能力确认范围内；

b）具有实验室认可标识的校准证书的测量仪器名称、被测量、校准依据、测量范围、是否在其认可范围内，测量结果不确定度不得小于认可证书附件中的扩展不确定度。

c）具有计量标准考核证书号的检定/校准证书的检定/校准项目、测量范围、不确定度/准确度等级/最大允许误差、检定/校准依据是否在其计量标准考核证书的可 开展的检定或校准项目内。
8.2.1.4　可以通过向证书出具单位索取或网络查询的方式，获取其计量授权/能力确认、实验室认可或计量标准考核证书的相关信息。
注：
1  具有计量授权/能力确认证书号检定/校准证书的网络查询渠道：国家市场监督管理总局计量司-计量授权/能力确认机构查询——输入机构的名称进行查询；

2  具有实验室认可标识校准证书的网络查询渠道：中国合格评定国家认可委员会官网——查询专区——检测和校准实验室，输入机构的名称进行查询。

3  海南自由贸易区内企事业单位、计量校准机构的计量标准证书的网络查询渠道：海南省计量器具与诚信单位检定管理系统（http://36.101.208.183:6081/cmiims/a#/home）-社会公众-社会公用计量标准公示-输入机构的名称进行查询。
4  对检定或校准机构资质和能力的确认，应在测量仪器实施检定或校准前完成。取得检定/校准证书后，应做必要的核对。

8.2.2　检定/校准技术依据

8.2.2.1　技术依据是否为现行有效，是否涵盖被检定/校准测量仪器的计量特性。

8.2.2.2　技术依据选择是否满足：

a) 检定证书的技术依据是否为计量检定规程；

b) 具有计量授权证书号、实验室认可标识、计量标准考核证书号的校准证书的技术依据是否为计量检定规程或计量校准规范，是否与授权证书附表、认可证书附表或计量标准考核证书可开展检定/校准项目一致；

8.2.2.3　可以通过向证书出具单位索取或网络查询的方式，获取检定/校准技术依据。

注：网络查询渠道：市场监督管理总局计量司官方网站——国家计量技术规范全文公开系统，对检定/校准证书中所依据的国家计量检定规程或计量校准规范进行查询。
8.2.3　计量溯源性

8.2.3.1　用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入国家《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为强制检定的测量仪器是否经有关人民政府计量行政部门指定的法定计量机构或海南自由贸易区内的企事业单位、计量校准机构实施强制检定，并取得检定证书。

8.2.3.2　社会公用计量标准和企、事业单位建立的最高计量标准的计量标准器是否定点、定期经国家法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准；配套的计量设备是否经检定合格或校准；有计量检定规程的标准器和主要配套设备是否按照计量检定规程的规定进行检定，取得检定证书。

8.2.3.3　计量标准的测量范围是否覆盖被测量仪器的测量范围，其测量不确定度（或准确度等级、最大允许误差）是否满足标准方法（如检定规程或校准规范）和国家溯源等级图（国家检定系统表）等的要求，当没有相关规定时，其与被测量仪器的测量不确定度（或最大允许误差）的比值是否小于或等于1/3。
注：某些专业可能无法满足测量标准与被测量仪器测量不确定度（或最大允许误差）之比小于或等于1/3，检定/校准机构应能够提供相关技术证明材料（如相关文献），证明其测量标准配置的合理性。

8.2.3.4  测量标准的标准器的溯源信息，是否包括：名称、测量范围、不确定度/准确度等级/最大允许误差、上一级溯源机构的名称、溯源证书编号/有效期限等。使用的标准物质是否是有效期内的有证标准物质。
8.2.3.5　可以通过向证书出具单位索取或网络查询的方式，获取计量溯源性信息。

注:标准物质的查询渠道： 登录“国家标准物质资源共享平台 ” (http://www.gbw114.com

/index.html)，输入需查询标准物质名称。
8.2.4　检定/校准的需求（项目、测量点或测量范围及技术要求）
8.2.4.1 确定检定/校准需求的依据

使用该测量仪器开展检定/校准或检测的方法标准规范,包括公开发布的国际的、区域的或国家的标准或技术规范；

检定/校准该测量仪器所依据的检定规程或校准规范；

测量仪器的使用说明书；
其他可能描述测量仪器计量特性的文件。

8.2.4.2 检定/校准需求的确定
a) 强制检定工作计量器具检定证书，检定项目、检定点、准确度等级及最大允许误差等技术指标依据检定规程的要求确定；

b）强制检定计量标准的计量标准器及配套设备的检定/校准证书，检定/校准项目依据该计量器具的检定规程或校准规范确定，检定点及技术要求依据开展检定/校准项目的检定规程或校准规范中检定/校准用仪器设备的要求以及计量标准考核证书中开展的检定/校准项目的测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差来确定；

c）用于检验检测的测量仪器，如检测方法对测量仪器的计量特性有明确规定的，检定/校准项目、检定/校准点、准确度等级/最大允许误差/测量不确定度依据检测方法确定；如检测方法对测量仪器的计量特性没有明确规定的，检定/校准项目、检定/校准点、准确度等级/最大允许误差/测量不确定度可根据测量仪器检定规程/校准规范/仪器说明书或行业要求确定。

d)如配置的测量仪器的计量特性优于预期的计量要求，检定/校准项目、检定/校准点、准确度等级/最大允许误差/不确定度既可以依据测量仪器的检定规程或校准规范来确定，也可以依据检测方法来确定。
注：
1 经检定/校准后，测量仪器某些指标或某些测量范围不符合检定规程或校准规范，但它不在实际使用范围之内，而使用范围内的技术要求和量程都符合要求，仍可评价判定其为符合计量要求。

2 检定/校准项目、检定/校准点机构应在制定量值溯源方案中确定，在送检前应与检定/校准机构沟通，在合同中予以明确，取得检定/校准证书后做必要的核对。

8.2.5　检定/校准结果

8.2.5.1 检定结果的确认

a） 检定结果是否满足以下通用要求：

1) 检定证书给出的检定项目、检定点（检定范围）、准确度等级或最大允许误差应覆盖全部检定需求。

2) 当检定证书上记录有测量仪器被调整、修理前后的检定结果时，应判断是否有必要对测量仪器可能失准的期限内出具的数据进行追溯。

3) 当检定证书上的结论是建议降等（级）使用时，应按降等（级）后的等（级）对测量仪器进行确认，确定测量仪器是否满足预期使用的要求。

4) 检定证书如果未包含测量结果的测量不确定度信息，在必要时可以向检定机构索取或评估测量结果的不确定度。

5) 应对检定不合格的测量仪器停止使用，进行维修并再检定或作报废处置。

b）确认需求为准确度等级

检定证书给出的准确度等级，当不低于需求的准确度等级时，确认为符合要求。

c）确认需求为最大允许误差的绝对值MPEV

1) 若检定证书给出准确度等级或合格结论，而未给出示值误差，应根据检定证书依据的计量检定规程计量性能要求，确定检定结论对应的最大允许误差的绝对值MPEV0，当满足MPEV0≤MPEV时，确认为符合要求。

2) 若检定证书给出示值误差Δ，当满足|Δ|≤MPEV时，确认为符合要求。

d）确认需求为其它计量特性

1) 分辨力：检定证书给出的检定结果的修约间隔不大于分辨力需求时，确认为符合要求。

2) 重复性：检定证书给出的重复性结果不大于重复性需求时，确认为符合要求。

3) 稳定性：检定证书给出的稳定性结果不大于稳定性需求时，确认为符合要求。

4) 检出限：检定证书给出的检出限结果不大于检出限需求时，确认为符合要求。

5）灵敏度：检定证书给出的灵敏度结果不小于灵敏度需求时，确认为符合要求。

8.2.5.2　校准结果的确认

a）校准结果是否满足以下通用要求：

1) 校准证书给出的校准项目、校准点是否涵盖测量仪器使用时的参数、测量范围。
2) 校准证书所有校准项目（参数）的测量结果是否有测量不确定度。一般情况下，校准证书给出的测量不确定度，可以是扩展不确定度U，或相对扩展不确定度Urel，并注明包含因子。测量不确定度通常应为一位或两位有效数字，且末位应与校准结果末位数对齐。 
具有实验室认可标识的校准证书给出的测量不确定度不可小于（优于）认可的校准和测量能力。

如果证书中的测量不确定度值大于前一个周期证书中的测量不确定度值，则需要对所开展的项目重新进行测量不确定度评定；
b）确认需求为最大允许误差的绝对值MPEV

应根据校准结果的示值误差Δ，按照下列步骤确认：

1) 校准证书给出的测量不确定度U95(k=2)与被测量仪器最大允许误差的绝对值MPEV之比小于或等于1/3，当满足|Δ|≤MPEV时，确认为符合要求；

2) 校准证书给出的测量不确定度U95(k=2)与被测量仪器最大允许误差的绝对值MPEV之比大于1/3但小于1时,有以下三种情况：

① |Δ|≤MPEV-U95时，测量仪器符合要求；

② |Δ|≥MPEV+U95时，测量仪器不符合要求；

③ MPEV-U95＜|Δ|＜MPEV+U95时，无法判定，此区域为待定区域；

注：对于无法判定的情况，可以向证书出具单位提出增加测量次数和改变测量方法等措施重新校准。必要时，可以通过采用更高一级的计量标准器具进行校准或送更高一级的检定或校准机构进行校准，使示值误差不确定度 U95(k=2)和被校测量仪器的最大允许误差绝对值MPEV之比满足小于或等于1/3的要求后，再进行符合与否的判定。
3) 校准证书给出的测量不确定度U95(k=2)与被测量仪器最大允许误差的绝对值MPEV之比大于1时，测量仪器不符合要求。

4) 当校准依据是计量检定规程时，由于检定规程对评定方法、计量标准、环境条件等已作出规定，当校准结果符合规程要求的各个检定点的示值误差时，可判定符合要求。

c）确认需求为准确度等级

1) 如校准证书给出的校准依据是检定规程，由于规程对检定方法、计量标准、环境条件等已作出规定，当校准结果符合各校准点的示值误差要求时，可根据校准证书提供的计量检定规程的计量性能要求确定对应的准确度等级，然后按照8.2.5.1 b）的方法进行确认。
注：在送检前也可以与检定/校准机构沟通，在证书校准结果中给出符合或不符合准确度等级的结论。
2）如校准证书中校准结果给出的是示值，应根据校准结果计算示值误差Δ，再根据校准证书依据的计量检定规程或者校准规范中的计量性能要求，计算被测量仪器准确度等级需求对应的最大允许误差的绝对值MPEV，然后按照8.2.5.1 c）的方法进行确认。
d）确认需求为扩展不确定度U
校准证书给出的扩展不确定度Uz，当满足Uz≤U时，确认为符合要求。

e）确认需求为其它计量特性

按照8.2.5.1 d）的方法进行确认。

8.2.5.3　修正信息的运用

应根据测量仪器的检定/校准结果确定测量结果的修正值/修正因子，并考虑是否需要利用。需要修正时，应将修正值或修正因子在原始记录或测量仪器的应用软件中得到更新。

a）在下列情况下，应对测量仪器的测量结果进行修正：

1) 检定/校准机构在证书中提供了修正值或修正因子，并建议使用时，尤其是在进行精确测量时应予以采用； 

2) 当供需双方对测量结果有争议，需要第三方进行仲裁测量时，必须使用经过校准且应用了所有已知修正值的仪器和方法，以确保数据的权威性和准确性；

3) 当测量值处于公差带边界附近时，已知的系统误差足以影响合格性评定结果,为了保证判定公正，必须应用修正值；
4）在进行过程能力分析、测量系统分析或工艺验证时，需要获取最接近真值的数据。任何已知的系统误差都会影响分析结果，因此必须修正；
5)如果内部的控制文件、检验程序或客户提出的特殊要求中明确规定“必须使用修正值”，则必须严格执行。
b）在下列情况下，无需对测量仪器进行修正：

1）修正值或修正因子远小于被测样品的允许误差，即当测量仪器的修正值或修正因子小于被测样品允许误差的1/3甚至1/10时，其影响可忽略不计。

2）进行一般性、快速检验或粗略判断时：例如在生产线上的初检、巡检，只要根据检定/校准数据判断测量仪器符合后可不使用修正值或修正因子。
8.2.6　检定/校准结果的确认结论   

应根据检定/校准结果确认情况，形成相应的结论，并记录。确认结论可表述如下：

a)证书规范、完整，且技术性结果完全满足计量要求且不需要修正时，确认结论可参照：“全部满足使用要求，同意使用”；

b)证书规范、完整，但检定/校准结果需修正后才能满足计量要求时，确认结论可参照：“需要对测量仪器进行修正后使用，修正值/修正因子：XXX”；

c)证书规范、完整，但测量仪器的某些功能不能使用或某些量程不能满足计量要求，确认结论可参照：“部分满足使用要求，限制使用,准许使用的功能/范围为：XXX”；

d)校准证书中未包括需要校准的某些参数、量程，确认结论可参照：“XXX参数、XXX量程需重新校准”；

e)校准结果完全不能满足检测方法或检定规程/校准规范的要求,确认结论可参照：“不能满足使用要求，停止使用”。

9　确认结果的应用
9.1测量仪器封印及检定/校准状态标识   

a）确认结果合格时应对影响测量仪器性能的调整装置封印或采取其他保护措施，防止未经授权的改变。

b)应根据检定/校准结果的确认结论在测量仪器上粘贴或加挂适当的标识，表明测量仪器的检定/校准状态，以方便测量仪器使用人员识别，防止误用。测量仪器检定/校准状态标识应包括：确认结论（合格、准用、停用）、测量仪器等级（如适用）、修正值/修正因子（如适用）、有效期、确认人（如适用）。

9.2　确认结果为不合格时的追溯   

如果测量仪器不能满足预期使用的计量要求，应立即停止使用该仪器，并对可能失准的期限内使用该测量仪器的检测结果的有效性进行追溯，启动纠正措施，开展质量风险评估，对有可能存在重大质量风险隐患的检测结果，应收回已发出的证书或报告。
10　确认记录   

应保存检定/校准证书确认记录，附录A提供了测量仪器检定/校准证书确认记录格式。

记录应保存良好，保存期限与测量仪器档案管理期限相同。

附 录 A
测量仪器检定/校准证书确认记录参考格式

	证书的
完整性
确认
	仪器名称
	
	型号规格
	

	
	出厂编号
	
	生产厂家
	

	
	检定/校准机构
	
	证书编号
	

	
	证书类型
	□有计量授权证书号的检定证书

□有计量标准考核证书号的检定证书

□有实验室认可标识的校准证书
	□有计量授权证书号的校准证书

□有计量标准考核证书号的校准证书



	
	检定/校准技术依据
	

	
	检定/校准日期
	
	下次检定/校准日期
	

	
	证书的标识
	□检定专用章          □校准专用章               □证书专用章

	
	
	□实验室认可标识或认可状态声明    □ILAC-MRA 国际互认标志

	
	量值溯源的信息
	□完整            □不完整

	
	检定/校准结果的

信息
	□完整            □不完整

	
	备  注
	

	证书的
规范性
确认
	1）证书格式是否符合相关规定
	□是
	□否

	
	2）证书数据填写是否准确、清晰、客观，信息是否完整全面
	□是
	□否

	
	3）证书用语是否规范，表述是否准确、完整
	□是
	□否

	
	4）量、单位和符号的使用是否正确
	□是
	□否

	
	5）测量不确定度的表述是否符合相关要求
	□是
	□否

	
	备  注
	

	证书的
符合性
确认
	1）检定或校准机构资质和能力是否有效        □是     □否     □无法确认

	
	2）检定/校准的技术依据是否有效、适用       □有效   □无效   □适用   □不适用

	
	3）测量仪器的计量溯源性是否满足相关要求   □是     □否      □无法确认

	
	4）检定/校准的需求及结果确认

	
	需求的识别依据
	□检测方法标准规范      □检定规程/校准规范/标准   

□使用说明书           □其他文件

	
	检定/校准结果的确认

	
	检定/校准需求
	检定/校准结果
	是否满足预期使用要求

	
	项目（参数）
	测量点/测量范围
	计量特性（准确度等级/最大允许误差/测量不确定度/其它）
	
	

	
	
	
	
	
	□是
	□否

	
	
	
	
	
	□是
	□否

	
	备  注
	是否需要重新对开展的项目进行不确定度的评定：□是， □否

	证书
确认

结论
	□全部满足使用要求，同意使用。
□需要对测量仪器进行修正后使用，修正值/修正因子：            。
□部分满足使用要求，限制使用,准许使用的功能/范围为：                。

□         参数、          量程需重新检定/校准。

□不能满足使用要求，停止使用。
确认人签字：                 年      月      日

	
	审核人签字
	
	日期
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